Вопрос:

Необходимо уточнить тех задание для газосигнализатора Комета. Уточните определяемые вещества и их концентрации. Уточните, необходимо ли пробоотборное устройство (зонды)? Если да-то какие?

Ответ:

1. Переносной газосигнализатор серии ИГС-98 Комета –М1 на кислород, со щупом и штангой в диффузном исполнении, диапазон измерений:0....30%об., двойная сигнализация

2. Комета -М-2: водород+ кислород:  в принудительном исполнении, диапазон измерений: водород 0....4%об.,, кислород 0...30 % об., двойная сигнализация со щупом и штангой

Для контроля содержания водорода и кислорода при допуске по нарядам